# NC-03 Druckmessdosen – Referenz (Part 2 und 3)

Reale Bearbeitung durch das QS-Team und die erstellte Risikobewertung. Vergleichsgrundlage für die Agentenprüfung. Die Einträge im Bearbeitungsverlauf stehen neueste zuerst.

## Part 2: Bearbeitung durch das QS-Team

### Bearbeitungsverlauf

#### Mitarbeiter 3 – 08.07.2026, 13:44:25

Dokumentation gemäß CL-QM-DOKU geprüft und in Ordnung.

#### Mitarbeiter 4 – 20.11.2025, 07:40:56

Die Ursachenanalyse erfolgt über CAPA-EX-2025-03, da es sich um einen wiederkehrenden Fehler handelt.

#### Mitarbeiter 2 – 13.11.2025, 17:58:10

#### Aufgabe: Korrektur planen und Korrektur koordinieren

Die Korrektur für die Chargen CH-EX-008, CH-EX-368 und CH-EX-485 des Artikels ART-EX-301 wurde umgesetzt.

Die Sonderfreigabe SF-EX-2025-03 wurde freigegeben.

#### Mitarbeiter 5 – 07.11.2025, 15:17:56

Das Vorgehen zum Containment wurde geprüft und für in Ordnung befunden.

#### Mitarbeiter 5 – 24.10.2025, 11:48:58

Die Prioritätsbestimmung nach AA-QM-NC „Abweichungen (NC)“, Abschnitt 3.1, ergab Priorität 2.

#### Mitarbeiter 2 – 21.10.2025, 09:49:47

#### Erweiterung der betroffenen Chargen und Aufgabe zur Korrektur: Sonderfreigabe

Die Sonderfreigabe SF-EX-2025-03 wurde erstellt und freigegeben. Die betroffenen Chargen können freigegeben werden. Die Aufgaben hierzu wurden über den Workflow der Sonderfreigabe und per E-Mail gestellt.

Der am 2025-09-08 in der Abweichungsanalyse festgelegte Umfang der betroffenen Chargen der Artikel ART-EX-301, ART-EX-302 und ART-EX-303 wurde im Rahmen der Abweichung erweitert.

### Vollständig betroffene Chargen

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge |
| --- | --- | --- |
| FA-EX-7118 | ART-EX-302 | CH-EX-362 |
| FA-EX-4249 | ART-EX-302 | CH-EX-401 |
| FA-EX-4248 | ART-EX-302 | CH-EX-400 |
| FA-EX-6265 | ART-EX-302 | CH-EX-289 |
| FA-EX-6263 | ART-EX-302 | CH-EX-283 |
| FA-EX-6181 | ART-EX-302 | CH-EX-280 |
| FA-EX-9890 | ART-EX-302 | CH-EX-462 |
| FA-EX-0941 | ART-EX-302 | CH-EX-512 |
| FA-EX-8107 | ART-EX-302 | CH-EX-361 |
| FA-EX-8106 | ART-EX-302 | CH-EX-360 |
| FA-EX-6708 | ART-EX-303 | CH-EX-253 |
| FA-EX-6700 | ART-EX-303 | CH-EX-250 |
| FA-EX-6699 | ART-EX-303 | CH-EX-249 |
| FA-EX-6698 | ART-EX-303 | CH-EX-248 |
| FA-EX-6696 | ART-EX-303 | CH-EX-253 |
| FA-EX-6695 | ART-EX-303 | CH-EX-246 |
| FA-EX-6694 | ART-EX-303 | CH-EX-247 |
| FA-EX-6631 | ART-EX-303 | CH-EX-244 |
| FA-EX-6324 | ART-EX-303 | CH-EX-243 |
| FA-EX-0629 | ART-EX-301 | CH-EX-485 |
| FA-EX-7195 | ART-EX-301 | CH-EX-368 |
| FA-EX-1651 | ART-EX-301 | CH-EX-008 |

#### Mitarbeiter 2 – 16.10.2025, 10:12:34

#### Risikobewertung geplatzter Druckmessdosen

Für die Chargen CH-EX-008, CH-EX-368 und CH-EX-485 des Artikels ART-EX-301 wurde das Risiko bewertet.

#### Mitarbeiter 2 – 16.10.2025, 10:10:32

#### Abweichungsanalyse einer neuen betroffenen Charge

Am 2025-09-22 sind während der Endprüfung des Artikels ART-EX-301, Charge CH-EX-485, Fertigungsauftrag FA-EX-0629, zwei von 32 Mustern der Druckmessdose geplatzt.

Der Berstdruck wurde nicht dokumentiert. Die Prüfung der Charge wurde gesperrt. Der Mangel M-EX-0289 wurde mit dieser Abweichung verknüpft.

#### Mitarbeiter 6 – 13.10.2025, 12:51:46

Das Prüfprotokoll zum Artikel ART-EX-301, Charge CH-EX-485, wurde unter den Dokumenten abgelegt.

#### Mitarbeiter 2 – 10.09.2025, 14:06:44

Der NC-Eigner wurde auf Mitarbeiter 2 geändert.

#### Mitarbeiter 2 – 08.09.2025, 13:37:57

### Abweichungsanalyse

Am 2025-08-06 sind während der Endprüfung des Artikels ART-EX-302, Charge CH-EX-401, Fertigungsauftrag FA-EX-4249, zwei Druckmessdosen des Artikels ART-EX-301 unterhalb der Ultraschweißnaht am Bauteil ART-EX-304 geplatzt.

Siehe Dokumente „FA-EX-4249_Muster 49.docx“ und „FA-EX-4249_Muster 50.docx“.

#### Berstdrücke

Muster 49 von 50: 21,40 bar

Muster 50 von 50: 21,68 bar

Am 2025-08-21 sind während der Endprüfung des Artikels ART-EX-302, Charge CH-EX-362, Fertigungsauftrag FA-EX-7118, Druckmessdosen des Artikels ART-EX-301 unterhalb der Ultraschweißnaht am Bauteil ART-EX-304 geplatzt.

Der Berstdruck des geplatzten Musters 15 von 50 betrug 22,10 bar beim dritten von drei Prüfdurchgängen.

Alle Prüfungen wurden gemäß Prüfplan „PL-EX-302 Endprüfung Eigenfertigung“, Revision 1, Merkmal 6 „Druck“, durchgeführt.

#### Verbaute Chargen des Artikels ART-EX-301

Im Artikel ART-EX-302, Charge CH-EX-401, Fertigungsauftrag FA-EX-4249, ist die Charge CH-EX-008 des Artikels ART-EX-301 verbaut.

Im Artikel ART-EX-302, Charge CH-EX-362, Fertigungsauftrag FA-EX-7118, sind die Chargen CH-EX-008 und CH-EX-368 des Artikels ART-EX-301 verbaut.

Beide Chargen wurden als Sofortmaßnahme gesperrt.

#### Verbaute Chargen des Bauteils ART-EX-304

Im Artikel ART-EX-301, Charge CH-EX-008, Fertigungsauftrag FA-EX-1651, ist die Charge CH-EX-2201 des Bauteils ART-EX-304 verbaut.

Im Artikel ART-EX-301, Charge CH-EX-368, Fertigungsauftrag FA-EX-7195, sind die Chargen CH-EX-6181, CH-EX-6002 und CH-EX-7001 des Bauteils ART-EX-304 verbaut.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Chargen des Bauteils ART-EX-304 einen Einfluss auf die Nichtkonformität haben. Daher werden diese Chargen nicht gesperrt.

### Verwendung der Charge CH-EX-008 des Artikels ART-EX-301

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge | Lagerbestand beziehungsweise Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-7118 | ART-EX-302 | CH-EX-362 | 6.600 Stück, in Prüfung |
| FA-EX-4249 | ART-EX-302 | CH-EX-401 | 4.800 Stück, gesperrt |
| FA-EX-4248 | ART-EX-302 | CH-EX-400 | 4.800 Stück, gesperrt |
| FA-EX-6265 | ART-EX-302 | CH-EX-289 | 0 Stück |
| FA-EX-6263 | ART-EX-302 | CH-EX-283 | 0 Stück |
| FA-EX-6181 | ART-EX-302 | CH-EX-280 | 0 Stück |

### Verwendung der Charge CH-EX-368 des Artikels ART-EX-301

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge | Lagerbestand beziehungsweise Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-0437 | ART-EX-305 | VAL-EX-02 | Kein Einfluss auf Validierung |
| FA-EX-0435 | ART-EX-305 | VAL-EX-03 | Kein Einfluss auf Validierung |
| FA-EX-7118 | ART-EX-302 | CH-EX-362 | 6.600 Stück, in Prüfung |

### Verwendung der Charge CH-EX-289 des Artikels ART-EX-302

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge | Lagerbestand beziehungsweise Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-6708 | ART-EX-303 | CH-EX-253 | Noch nicht von der Sterilisation zurück |
| FA-EX-6700 | ART-EX-303 | CH-EX-250 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6699 | ART-EX-303 | CH-EX-249 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6698 | ART-EX-303 | CH-EX-248 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |

### Verwendung der Charge CH-EX-283 des Artikels ART-EX-302

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge | Lagerbestand beziehungsweise Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-6698 | ART-EX-303 | CH-EX-248 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6696 | ART-EX-303 | CH-EX-253 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6695 | ART-EX-303 | CH-EX-246 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6694 | ART-EX-303 | CH-EX-247 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |

### Verwendung der Charge CH-EX-280 des Artikels ART-EX-302

| Fertigungsauftrag | Artikel | Charge | Lagerbestand beziehungsweise Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-6695 | ART-EX-303 | CH-EX-246 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6631 | ART-EX-303 | CH-EX-244 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |
| FA-EX-6324 | ART-EX-303 | CH-EX-243 | Nur Rückstellmuster, Rest verkauft |

## Part 3: Risikobewertung

### Ziel

Risikobewertung der geplatzten Druckmessdosen des Artikels ART-EX-301 im Rahmen der Abweichung NC-EX-003.

### Geltungsbereich

Diese Risikobewertung gilt für alle Produkte der Artikel ART-EX-303 und ART-EX-302, in denen die Chargen CH-EX-008, CH-EX-368 und CH-EX-485 des Artikels ART-EX-301 verbaut wurden, sowie für die genannten Chargen selbst.

### Risikobewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit

Bewertet werden die Auftretenswahrscheinlichkeit und die Fehlerausprägung auf Chargenebene der Druckmessdosen des Artikels ART-EX-301.

Dafür werden die Endprüfungen des Artikels ART-EX-301 und die Endprüfungen des Artikels ART-EX-302 berücksichtigt, in den der Artikel ART-EX-301 einfließt.

Die aufgeführten Informationen stammen aus der Abweichung NC-EX-003.

#### Prüfung des Artikels ART-EX-301

Prüfmerkmal: Druck

Stichprobe: 32 Stück je Charge

Prüfspezifikation: 22,4 bar über 3 Sekunden

#### Prüfung des Artikels ART-EX-302

Prüfmerkmal: Druck

Stichprobe: 50 Stück je Charge

Prüfspezifikation: 22,4 bar über 20 Sekunden

Der Artikel ART-EX-301 wird als Teil des Systems des Artikels ART-EX-302 bei dessen Endprüfung mitgeprüft. Die Prüfung des Artikels ART-EX-302 wird daher als zweite Stichprobe des Artikels ART-EX-301 betrachtet.

### Risikobewertung Charge CH-EX-008

Die Charge CH-EX-008 ist in folgende Fertigungsaufträge und Chargen des Artikels ART-EX-302 eingeflossen:

FA-EX-7118 / ART-EX-302 / CH-EX-362

FA-EX-4249 / ART-EX-302 / CH-EX-401

FA-EX-4248 / ART-EX-302 / CH-EX-400

FA-EX-6265 / ART-EX-302 / CH-EX-289

FA-EX-6263 / ART-EX-302 / CH-EX-283

FA-EX-6181 / ART-EX-302 / CH-EX-280

Für jede der genannten Chargen wurden 50 Muster auf das Prüfmerkmal Druck geprüft.

In der Charge CH-EX-362 wurden sowohl die Charge CH-EX-008 als auch die Charge CH-EX-368 des Artikels ART-EX-301 verbaut. Eine Unterscheidung innerhalb der Charge CH-EX-362 ist nicht möglich. Die Charge wird daher in beiden Bewertungen berücksichtigt.

#### Bestimmung des AQL auf Ebene ART-EX-301, erste Stichprobe

Der Artikel ART-EX-301 wird gemäß Prüfplan „PL-EX-301 Endprüfung“ mit dem Stichprobenplan ISO 2859-1, Normalprüfung, Prüfniveau S-2 und AQL 0,40 geprüft.

Ergebnis der Prüfung für FA-EX-1651 / ART-EX-301 / CH-EX-008:

alle Prüfmuster in Ordnung

AQL 0,40 erreicht

#### Bestimmung des AQL auf Ebene ART-EX-302, zweite Stichprobe

Der Artikel ART-EX-302 wird gemäß Prüfplan „PL-EX-302 Endprüfung Eigenfertigung“ mit dem Stichprobenplan ISO 2859-1, Normalprüfung, Prüfniveau S-2 und AQL 0,25 geprüft.

| Fertigungsauftrag | Charge | Anzahl geprüft | Anzahl i. O. | Anzahl n. i. O. | Berstdrücke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-7118 | CH-EX-362 | 50 | 49 | 1 | 22,10 bar |
| FA-EX-4249 | CH-EX-401 | 50 | 48 | 2 | 21,40 bar; 21,68 bar |
| FA-EX-4248 | CH-EX-400 | 50 | 50 | 0 | nicht zutreffend |
| FA-EX-6265 | CH-EX-289 | 50 | 50 | 0 | nicht zutreffend |
| FA-EX-6263 | CH-EX-283 | 50 | 50 | 0 | nicht zutreffend |
| FA-EX-6181 | CH-EX-280 | 50 | 50 | 0 | nicht zutreffend |

Zusammenfassung der zweiten Stichprobe:

300 Stück geprüft

3 Stück nicht in Ordnung

Werden die Prüfungen der Artikel ART-EX-301 und ART-EX-302 zusammengefasst, ergibt sich eine doppelte Stichprobe von 332 Stück mit 3 nicht in Ordnung.

Nach der Doppelstichprobenanweisung der ISO 2859-1 ergibt sich ein AQL von 0,40.

### Risikobewertung Charge CH-EX-368

Die Charge CH-EX-368 ist in folgende Fertigungsaufträge beziehungsweise Chargen eingeflossen:

FA-EX-0437 / ART-EX-305 / VAL-EX-02

FA-EX-0435 / ART-EX-305 / VAL-EX-03

FA-EX-7118 / ART-EX-302 / CH-EX-362

Für die Charge CH-EX-362 wurden 50 Muster auf das Prüfmerkmal Druck geprüft.

Die Chargen VAL-EX-02 und VAL-EX-03 sind Validierungschargen, in denen das Merkmal Druck nicht geprüft wurde.

In der Charge CH-EX-362 wurden sowohl die Charge CH-EX-008 als auch die Charge CH-EX-368 des Artikels ART-EX-301 verbaut. Eine Unterscheidung innerhalb der Charge CH-EX-362 ist nicht möglich. Die Charge wird daher in beiden Bewertungen berücksichtigt.

#### Bestimmung des AQL auf Ebene ART-EX-301, erste Stichprobe

Ergebnis der Prüfung für FA-EX-7195 / ART-EX-301 / CH-EX-368:

alle Prüfmuster in Ordnung

AQL 0,40 erreicht

#### Bestimmung des AQL auf Ebene ART-EX-302, zweite Stichprobe

| Fertigungsauftrag | Charge | Anzahl geprüft | Anzahl i. O. | Anzahl n. i. O. | Berstdruck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-7118 | CH-EX-362 | 50 | 49 | 1 | 22,10 bar |

Zusammenfassung der zweiten Stichprobe:

50 Stück geprüft

1 Stück nicht in Ordnung

Werden die Prüfungen der Artikel ART-EX-301 und ART-EX-302 zusammengefasst, ergibt sich eine doppelte Stichprobe von 82 Stück mit 1 nicht in Ordnung.

Nach der Doppelstichprobenanweisung der ISO 2859-1 ergibt sich ein AQL von 1,00.

### Risikobewertung Charge CH-EX-485

Die Charge CH-EX-485 ist bisher in keine Charge des Artikels ART-EX-302 eingeflossen.

#### Bestimmung des AQL auf Ebene ART-EX-301, erste Stichprobe

| Fertigungsauftrag | Charge | Anzahl geprüft | Anzahl i. O. | Anzahl n. i. O. | Berstdrücke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-EX-0629 | CH-EX-485 | 32 | 30 | 2 | nicht bekannt |

Ergebnis der Prüfung: AQL 2,50 erreicht.

#### Bestimmung der unteren Spezifikationsgrenze bei ρ = 0,25 %

Zur Bewertung der Prozesssicherheit und Fehlerstreuung der Charge CH-EX-485 wurden 32 zusätzliche Muster gezogen und auf den Berstdruck geprüft.

Das Prüfergebnis ist im Anhang „Prüfprotokoll NC-EX-003_002“ dokumentiert.

Unter Annahme einer Standardnormalverteilung für die bedingte Wahrscheinlichkeit ρ von 0,25 % wurden folgende Werte verwendet:

Mittelwert μ = 27,21 bar

Standardabweichung σ = 2,91

USG = μ + σ × Φ⁻¹(ρ)

Daraus wird abgeleitet, dass die beiden geplatzten Druckmessdosen der Charge CH-EX-485 mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,75 % über 18,18 bar geplatzt sind.

Damit wird ein AQL von 0,25 bei einer unteren Spezifikationsgrenze von 18,18 bar erfüllt.

### Risikobewertung des maximalen Berstdrucks

#### Chargen CH-EX-008 und CH-EX-368

In den Prüfplänen „PL-EX-301 Endprüfung“ und „PL-EX-302 Endprüfung Eigenfertigung“ ist der maximale Berstdruck mit 22,4 bar angegeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Druckmessdosen bereits ab 21,4 bar platzen.

Der Maximaldruck von 22,4 bar bildet den Worst Case ab, der nur unter außergewöhnlichen und kurzzeitigen Bedingungen auftreten kann, beispielsweise bei einem plötzlichen Verschluss während einer Injektion mit sehr hohem Flow.

Dieser Wert beinhaltet einen konservativen Sicherheitsfaktor. Die Druckregelung beziehungsweise Druckabschaltung des Injektors greift bereits ab 17 bar, sodass der Systemdruck unter normalen sowie den meisten Fehlerbedingungen begrenzt wird.

Der Wert von 22,4 bar stellt einen theoretischen Maximalwert dar, der unter realen Bedingungen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit verbunden ist.

Die getesteten Komponenten wiesen einen Berstdruck von mindestens 21,4 bar auf. Trotz der nominellen Unterschreitung des Worst-Case-Werts kann die Freigabe risikobasiert erfolgen, da:

der tatsächliche Betriebsdruck im Normal- und Fehlerfall deutlich unterhalb des Berstdrucks liegt,

Schutzmechanismen wie die Druckabschaltung eingreifen, bevor kritische Druckwerte erreicht werden,

der theoretische Worst-Case-Wert konservativ berechnet wurde und Druckspitzen nur kurzfristig auftreten könnten,

das Risiko eines Bauteilversagens unter diesen Bedingungen als technisch akzeptabel bewertet wurde.

Die Bewertung anhand der Risikoanalyse bestätigt, dass das Restrisiko im Rahmen der geltenden Anforderungen nach DIN EN ISO 14971 als vertretbar bewertet wurde.

#### Verweis auf die Risikoanalyse

In der Risikoanalyse „Risikoanalyse System EX, Revision 31“ ist das Versagen des Pumpenschlauchs unter RA-ID-EX-270 beschrieben und mit dem Schweregrad S3 bewertet.

Das Platzen der Druckmessdose kann zu einer Wiederholung einer CT-Untersuchung und einer zusätzlichen Gabe von Kontrastmittel führen.

Mit dieser Annahme ändert sich das AQL-Level der Prüfungen für die Chargen CH-EX-008 und CH-EX-368 wie folgt:

| Charge | Stichprobe | Anzahl geprüft | Anzahl n. i. O. | AQL gemäß ISO 2859-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-EX-008 | doppelt | 332 | 0 | 0,25 |
| CH-EX-368 | doppelt | 82 | 0 | 1,00 |

Die Charge CH-EX-368 wird während der weiteren Bearbeitung durch die Druckprüfungen des Artikels ART-EX-302 weiter beprobt. Dadurch wird das AQL fortlaufend reduziert.

Auf Grundlage der bisher durchgeführten Auswertungen wird davon ausgegangen, dass kein weiteres Teil der Charge CH-EX-368 unter 21 bar platzt.

#### Charge CH-EX-485

Im Prüfplan „PL-EX-301 Endprüfung“ ist der maximale Berstdruck mit 22,4 bar angegeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Druckmessdosen bereits ab 18,18 bar platzen.

Der Maximaldruck von 22,4 bar bildet den Worst Case ab, der nur unter außergewöhnlichen und kurzzeitigen Bedingungen auftreten kann, beispielsweise bei einem plötzlichen Verschluss während einer Injektion mit sehr hohem Flow.

Dieser Wert beinhaltet einen konservativen Sicherheitsfaktor. Die Druckregelung beziehungsweise Druckabschaltung des Injektors greift bereits ab 17 bar, sodass der Systemdruck unter normalen sowie den meisten Fehlerbedingungen begrenzt wird.

Der Wert von 22,4 bar stellt einen theoretischen Maximalwert dar, der unter realen Bedingungen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit verbunden ist.

Die getesteten Komponenten wiesen einen Berstdruck von mindestens 18,18 bar auf. Trotz der nominellen Unterschreitung des Worst-Case-Werts kann die Freigabe risikobasiert erfolgen, da:

der tatsächliche Betriebsdruck im Normal- und Fehlerfall deutlich unterhalb des Berstdrucks liegt,

Schutzmechanismen wie die Druckabschaltung eingreifen, bevor kritische Druckwerte erreicht werden,

der theoretische Worst-Case-Wert konservativ berechnet wurde und Druckspitzen nur kurzfristig auftreten könnten,

das Risiko eines Bauteilversagens unter diesen Bedingungen als technisch akzeptabel bewertet wurde.

Die Bewertung anhand der Risikoanalyse bestätigt, dass das Restrisiko im Rahmen der geltenden Anforderungen nach DIN EN ISO 14971 als vertretbar bewertet wurde.

In der Risikoanalyse „Risikoanalyse System EX, Revision 31“ ist das Versagen des Pumpenschlauchs unter RA-ID-EX-270 beschrieben und mit dem Schweregrad S3 bewertet.

Das Platzen der Druckmessdose kann zu einer Wiederholung einer CT-Untersuchung und einer zusätzlichen Gabe von Kontrastmittel führen.

Mit dieser Annahme ändert sich das AQL-Level der Prüfung für die Charge CH-EX-485 wie folgt:

| Charge | Stichprobe | Anzahl geprüft | Anzahl n. i. O. | AQL gemäß ISO 2859-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-EX-485 | einfach | 64 | 0 | 0,25 |